聚英称重软件使用说明

北京聚英翱翔电子有限责任公司

一、 软件说明	1

（一） 电源供电：	1

（二） 串口连接：	1

（三） 接线：	1

二、 软件界面	2

三、 软件操作说明	2

（一） 连接设备	3

（二） 数据校准	3

1、 二次校准	3

一、 称重系统软件校准	4

二、 Modbus poll软件校准	7

三、 PLC校准	13

2、非线性标定	15

（三） 重量曲线和记录	18

1、重量曲线	18

2、重量记录	21

（四）进出货报表打印	21

（五）数据备份及恢复	23

（六）系统设置	24

# 软件说明

本软件适用与我公司的1-4路称重采集模块连接使用，采用串口通讯方式，实现对设备采集数据的曲线显示，数据的线性和非线性校准，同时设备内部集成了，进出货表单打印功能，方便工作人员直接录入称重数据，打印进出货单，更加人性化。

## 电源供电：

JY-CZ称重模块系列产品供电均为DC7-30V；使用通用的12V1A、24V1A直流电源适配器均可，设备上供电部分为接线端子；

## 串口连接：

JY-CZ称重模块系列产品提供的通讯接口均为485接口，使用PC电脑连接设备通讯，需使用485转232转换器或485转USB转换器。

## 接线：

打开设备外壳，将准备好的电源线和485通讯线通过外壳接口接入设备，将传感器接入设备，可只接一路通道进行测试。

接线方式如下：

引脚定义：

| 管脚 | 定义 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER | 模块供电电源正 |
| 2 | GND | 模块供电电源负 |
| 3 | 485+ | 485通信A+信号线 |
| 4 | 485- | 485通信B-信号线 |
| 5 | E+ | 传感器供电电源正 |
| 6 | IN1- | 传感器1信号负 |
| 7 | IN1+ | 传感器1信号正 |
| 8 | E- | 传感器供电电源负 |
| 9 | IN2- | 传感器2信号负 |
| 10 | IN2+ | 传感器2信号正 |
| 11 | IN3- | 传感器3信号负 |
| 12 | IN3+ | 传感器3信号正 |
| 13 | IN4- | 传感器4信号负 |
| 14 | IN4+ | 传感器4信号正 |

# 软件界面

工具栏分为：进出货、报表、校准、工具、系统设定这五栏。

# 三、 软件操作说明

主要操作

- 连接设备，参数设定；

- 数据校准，包括线性校准和非线性校准；

- 重量曲线显示设置及记录；

- 进出货报表打印；

- 数据备份及恢复；

- 系统设置。

## 连接设备

使用RS232或者RS485接口正确连接设备，打开软件，选择“系统设定”里的“串口设定”。

打开串口后，点击“校准”栏内的“模块参数”，显示如下，点击读取，

## 数据校准

### 二次校准

根据接入设备的传感器，需要先对设备进行校准标定（即0点标定或置零）。

以接入称重模块的第一通道测试为例：

校准方式有三种：

- 使用我公司提供的称重系统软件进行校准；

- 使用Modbus poll软件进行校准；

- 使用PLC进行校准。

#### 称重系统软件校准

- 软件下载

称重系统软件下载地址：http://pan.baidu.com/s/1hr2uTqW

- 软件操作

正确连接设备后，打开称重系统文件夹内的称重软件应用程序。

- 串口连接

- 点击“系统设定”栏内的“串口设定”；

- 通讯参数设置

选择正确的通讯串口，默认波特率9600，数据位8，校验方式None,停止位2，如下所示：

- 点击“打开串口”按钮，打开串口。

- 参数读取

打开串口后，

- 点击“校准”栏内的“模块参数”；

- 选择设备的型号；

- 点击“读取”按钮，读取设备参数；

- 若显示“读取成功”，则表示PC与设备成功通讯，若一直显示“读取中”，则表示通讯有问题，需检查通讯线或使用的转换器。

- 数据校准

设备成功建立通讯后，

- 点击“校准”栏内的“校准”按钮；

进入校准界面，如下所示：

- 点击“进入校准模式”，开始校准标定；

- 零点校准标定

接入的传感器静置时，即未在称重传感器上放置砝码，写入“实际下限值”数值为：0

- 选择第一通道，点击该通道的“校准下限1”，完成下限值校准；

- 二次校准标定

在称重传感器上放置砝码，比如重量为1000g，写入“实际上限值”1000（标定的数值可以是任意数值，建议放大10倍或者100倍，标定数值为10000时，此时数据单位为0.1g，标定数值为100000时，此时数据单位为0.01g）；

- 选择第一通道，点击该通道的“校准上限1”，完成上限值校准。

非线性校准参考软件使用说明。

- 曲线显示

点击“重量曲线”，显示当前的实时重量曲线图。

点击“高速模式”按钮，可在“高速模式”、“中速模式”、“校准模式”、“配置模式”之间进行切换。

#### Modbus poll软件校准

- 软件下载

Modbus POLL软件下载地址:

http://www.juyingele.com.cn/software/software/Modbus%20POLL软件及使用教程.rar

Modbus工程文件下载地址:

http://www.juyingele.com.cn/software/dam/cz/Modbus工程.rar

- 软件操作

安装好modbus poll软件后，打开下载的“Modbus工程”文件中的文件。

通讯连接

- 点击Connection；

- 打开后进行通讯参数设置，选择正确的通讯串口，默认波特率9600，数据位8，校验方式None,停止位2，如下所示：

通讯参数设置完成后，点击“OK”进行连接，设备通讯成功时，显示如下：

如提示“timeout”，则表示设备没有通讯成功，检查485通讯线或转换器，如下所示：

- 设备参数设置

通讯成功后，对设备参数进行设置，如下所示，测试可使用默认参数。

更改参数时，参考参数说明进行修改：

| 寄存器地址（十进制） | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 波特率（0~5） | U16 | 0----9600 1----2400 2----4800 3----9600 4----19200 5-----38400 |
| 1002 | 偏移地址（1~255） | U16 | 设备的偏移地址 设备地址=拨码开关地址+设备偏移地址 |
| 1003 | 采集速度（0,1） | U16 | 0-----10Hz 1-----33Hz |
| 1005 | 刷新时间（0~15） | U16 | 平滑滤波次数 |
| 1006 | 滤波次数（0~15） | U16 | 数值越大滤波时间越长 0.1S*滤波次数 |

修改参数说明内的相关参数即可，其他选型默认。

- 数据校准

- 在通讯连接中的“170校准模式”中写入10进制的“170”进入校准模式；

- 在称重传感器静置时（不建议0点标定，建议放置一个小砝码进行标定），原始数据如下：

- 待数据稳定后，将采集的“第一通道原始字1”写入Mbpoll3.mbp中的“写入采集数据Adc2”；

Mbpoll5.mbp文件与Mbpoll3.mbp文件中写入数据的对应关系如下：

- 将要标定的数值写入；

- 同理进行第二次标定；放置砝码，重量为100g，“写入采集数据Adc1为12728；

- 将要标定的数值写入比如：1000（标定的数值可以是任意数值，建议放大10倍或者100倍，标定数值为10000时，此时数据单位为0.1g，标定数值为100000时，此时数据单位为0.01g）；

- 此时Mbpoll8.mbp中的显示重量1显示为校准后的重量值1000，单位为0.1g,数值类型为整型（int整型）最大值为32768，如果标定值超过最大值，更改数据类型为“Unsigned”；

- Mbpoll7.mbp中的显示重量1为校准后的重量值，数值类型为浮点型（float inverse类型）。

#### PLC校准

寄存器说明：

- 通讯设定寄存器说明：

使用读写寄存器（03,06功能码）

其中只需要设置波特率即可，其他设置可使用默认值。

| 寄存器地址（十进制） | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x1001 | 波特率（0~5） | U16 | 0----9600 1----2400 2----4800 3----9600 4----19200 5-----38400 |
| 4x1003 | 偏移地址（1~255） | U16 | 设备的偏移地址 设备地址=拨码开关地址+设备偏移地址 |
| 4x1004 | 采集速度（0,1） | U16 | 0-----10Hz 1-----33Hz |
| 4x1006 | 刷新时间（0~15） | U16 | 平滑滤波次数 |
| 4x1007 | 滤波次数（0~15） | U16 | 数值越大滤波时间越长 0.1S*滤波次数 |

- 校准寄存器说明：

使用读写寄存器（03,06功能码）

| 寄存器地址（十进制） | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x1010 | 校准模式 | U16 | 写十进制170值，设备进入校准模式 断电自动退出校准模式 |
| 传感器二点标定（必须进入校准模式） |  |  |  |
| 4x0301 | 第一通道ADC校准字1 | S32 | 放入1砝码采集到的传感器数据 |
| 4x0303 | 第一通道ADC校准字1对应标定值 | S32 | 进行第一次校准时写入的数据 |
| 4x0305 | 第一通道ADC校准字2 | S32 | 放入2砝码采集到的传感器数据 |
| 4x0307 | 第一通道ADC校准字2对应标定值 | S32 | 进行第二次校准时写入的数据 |

- 读取通道重量值寄存器说明：

使用读写寄存器（03,06功能码）

| 寄存器地址（十进制） | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x0001 | 第一通道重量值 | U16 |  |
| 3x0002 | 第二通道重量值 | U16 |  |
| 3x0003 | 第三通道重量值 | U16 |  |
| 3x0004 | 第四通道重量值 | U16 |  |
| 3x0051 | 第一通道重量值 | Float |  |
| 3x0053 | 第二通道重量值 | Float |  |
| 3x0055 | 第三通道重量值 | Float |  |
| 3x0057 | 第四通道重量值 | Float |  |

使用只读寄存器（04功能码）

| 寄存器地址（十进制） | 定义 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x0001 | 第一通道重量值 | U16 |  |
| 3x0002 | 第二通道重量值 | U16 |  |
| 3x0003 | 第三通道重量值 | U16 |  |
| 3x0004 | 第四通道重量值 | U16 |  |
| 3x0051 | 第一通道重量值 | Float |  |
| 3x0053 | 第二通道重量值 | Float |  |
| 3x0055 | 第三通道重量值 | Float |  |
| 3x0057 | 第四通道重量值 | Float |  |
| 3x0101 | 第一通道原始ADC值 | S32 |  |
| 3x0111 | 第二通道原始ADC值 | S32 |  |
| 3x0121 | 第三通道原始ADC值 | S32 |  |
| 3x0131 | 第四通道原始ADC值 | S32 |  |

- 校准说明

① 在4x1010寄存器中写入10进制170数值，进入校准模式；

② 读取原始ADC值的寄存器地址如下：

| 3x0101 | 第一通道原始ADC值 | S32 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x0111 | 第二通道原始ADC值 | S32 |  |
| 3x0121 | 第三通道原始ADC值 | S32 |  |
| 3x0131 | 第四通道原始ADC值 | S32 |  |

③ 放入重物1，读取此时的原始ADC值，写入寄存器4x301中，在寄存器4x303中写入要标定的数值

④ 放入重物2，读取此时的原始ADC值，写入寄存器4x305中，在寄存器4x307中写入要标定的数值。

⑤ 标定完成，重新上电即可。

注：根据不同传感器的量程，重物1的重量较小，重物2的重量要求介于传感器量程的1/2到2/3之间。

### 2、非线性标定

点击“校准”栏内的“”，如下所示：

选择“校准通道”，选择“校准模板”；点击“重新加载”按钮。（注：校准模板可在软件目录下的校准模板文件内添加或修改，校准次数也自行添加，系统自带模板为5次）。

点击“进入校准模式”，在下方的excel校准模板内进行数据校准。

- 、在第二列“采集原始数据”第一行中写入称重传感器上放置的称重物体的原始重量，如：100，点击“校准”，如下：

- 、以第一步为例，进行2、3、4、5行校准，采集原始数据分别为：200、300、500、700如下:

- 、点击“线性回归系数”，如下：

- 、点击，右侧可看到对应通道中写入的校准数据。

- 、校准完成

## 重量曲线和记录

### 1、重量曲线

（1）、点击“报表”栏内的“重量曲线”，显示如下：

（2）、点击

（3）、可选择各通道是否显示，显示内容可选择，如下所示：

，

（4）、显示格式选项：

，

（5）、曲线类型可通过下拉选择；

（6）、固定小数位数设置当前重量显示的小数点位数；统计方式可选择。

（7）、点击，可在“校准模式”、“高速模式”、“中速模式”之间转换。高速模式下，曲线刷新速率较快。如显示平缓。可通过修改“模块参数”内的“转换速率”为“33Hz”，点击“写入”，解决此问题。

### 重量记录

点击“重量记录”，点击查询，可获取历史曲线记录，如下所示：

点击“数据”显示为数字记录。

点击导出，可导出曲线记录或者Excel表格历史记录数据。

## （四）进出货报表打印

1、点击“进出货”工具栏内的“进出货”，如下所示：

2、点击“设置”，可对进出货表内的相关参数进行设置和修改，

- 填写进出货表单数据，点击皮重写入皮重重量值，点击“毛重”，写入毛重重量值；4、点击“记录”，将录入的数据保存；

- 点击“打印”，弹出打印excel表格；

- 点击报表模板类型，可选择报表模板，报表模板可在软件目录内的“报表模板”文件内进行添加和修改。

## （五）数据备份及恢复

- 点击“工具”栏内的“数据备份”，进行数据备份，如下所示：

- 点击“工具”栏内“数据恢复”，选择备份的数据文件，进行数据恢复。

## 系统设置

- 系统日志

点击“系统设定”栏内的“系统日志”，可查看系统操作日志，如下：

- 软件皮肤设置

点击，选择皮肤进行设置。